第五章  采购内容及总体要求

采购内容及功能要求

	序号
	设备名称
	功能及技术要求
	数量
	单位

	1
	提拉法晶体生长炉及控制系统
	例:

一、功能要求： 

设备需要采用上称重法，通过晶体向上生长或者坩埚锅位下降法来实现晶体的生长。

设备提拉系统需要采用高精度步进电机驱动控制直接驱动步进电机，可以实现大范围的变速调节、超低速运行；旋转系统采用力矩电机驱动，转速稳定度高。本系列设备能很好的保证运行的平稳性、均匀性和可靠性，长时间运行无爬行，振动小。

设备需要采用高精度中频感应加热电源，使用计算机控制炉温，实现高精度、高灵敏控温，保证结晶体按照预设的形状、尺寸进行生长，晶体外形尺寸误差小、内部质量高。

设备在引晶完成后，能够实现对晶体生长全过程的自动控制，安全可靠，并能对异常状态（水冷却系统异常、生长速率异常、停电等故障）进行自动处理。

二、技术要求：
*1. 设备总体要求：本次采购单晶炉用直拉法拉制高品质氧化物固体单晶材料（如LN,LT,YAG，YSO，LYSO，蓝宝石等）的设备。可在真空、大气、充入氧及惰性气体及可控的局部压力状态下运行。
（1）设备采用上称重法，通过晶体向上生长或者坩埚锅位下降法来实现晶体的生长。
（2）设备提拉系统采用高精度步进电机驱动控制直接驱动步进电机，可以实现大范围的变速调节、超低速运行；旋转系统采用力矩电机驱动，转速稳定度高。本系列设备能很好的保证运行的平稳性、均匀性和可靠性，长时间运行无爬行，振动小。
（3）设备采用高精度中频感应加热电源，使用计算机控制炉温，实现高精度、高灵敏控温，保证结晶体按照预设的形状、尺寸进行生长，晶体外形尺寸误差小、内部质量高。
（4）设备在引晶完成后，能够实现对晶体生长全过程的自动控制，安全可靠，并能对异常状态（水冷却系统异常、生长速率异常、停电等故障）进行自动处理。
（5）单晶炉可根据用户的工艺要求进行高、中、低档的配置，可根据用户需求配置其他扩展功能。
（6）单晶炉的专用控制软件应保证稳定可靠，用户界面友好，操作简便。
*2.提拉法晶体生长炉膛及控制系统主件：真空炉体，控制柜（含全自动生长控制软件），电源，提拉机构，机架，气配箱，称重平台，旋转机构，真空计，波纹管，提拉电机及驱动，编码器，工控机，控制用UPS电源，焊接波纹管，籽晶杆等部件。需要具体技术要求参照下表：
3.详细技术参数:（“√”为标配，“○”为选配）
类别

单位

参数

配置

提拉行程

mm

500

√

提拉速度
mm/h
0.1-6000

√

突跳（拉速1mm/h）
mm

0.001

√

旋转速度
rpm

0-40

√

电子称量程（空称）

kg

3

√

称重显示分辨率
mg

10

√

功率

Kw

0-10

√

功率精度
1‰
√

充气压力
Mpa

0-0.05
√

真空度

Pa

≤10
√

真空度

Pa

≤5×10-3
○

坩埚行程
mm

150

○

坩埚升降速度
Mm/min
0.1-100

○

坩埚转速
rpm

0-20

○

炉膛内尺寸
mm

Ф400×700
√

设备整体参考尺寸（长宽高）
mm

2800×1000×2700
√

参考重量
Kg

600

√

4.标准配置（“√”为标配，“○”为选配）
项目
配置
1
真空炉体
√
2
控制柜
√
3
电源
√
4
提拉机构
√
5
机架
√
6
气配箱
√
7
称重平台
√
8

旋转机构

√

9

真空计

√

10

波纹管

√

11

提拉电机及驱动
√

12

旋转电机及驱动
√

13

编码器

√

14

工控机

√

15

控制用UPS电源
√

16

焊接波纹管
√

17

籽晶杆
√

18

机械泵
√
5.选择配置（“√”为标配，“○”为选配）
项目

1

扩散泵

○

2

机械泵

○

3

插板阀（气动）
○

4

分子泵

○

5

干泵

○

6

连续加料系统
○

7

坩埚运动系统
○

8

温度控制器
○

9

质量流量计
○

10

PLC

○

11
应急电池组
○

12
冷水机组
○

13

气体纯化系统
○

14

倒料结构
○

15

气动预阀/低阀/放气阀

○

16

其余功能模块
○

6.技术服务要求：

1）对设备使用及维修人员的操作、安装培训。
  2）设备控制及结构原理培训、软件的使用培训。

3）提供设备使用说明书、合格证等必要文字资料。

4）设备常见故障及特殊故障的排除的培训。

5）一年的质保期及5年软件免费升级期。

6）其他需求以合同为准。

7）提供终身维修服务（上门服务地点为中国大陆范围内）。
	1
	台/套


注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求。

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

(二)商务要求
1、所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与谈判文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被谈判小组接受的话）相一致。若谈判文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。投标人对技术参数的响应情况应提供相关技术支持性文件证明（如第三方检测报告或产品使用说明书或厂家官网截图或产品彩页等），否则谈判小组有权不予接受。

1.1投标人提供的相关技术证明文件中关于同一技术参数的表述与检测报告不一致时，以检测报告为准。
2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责将本项目供货并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1中标人须提供至少1年的免费质保服务及5年软件免费升级期（自验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费使用，质保期内免费升级。

4.2中标人须设有7×24小时服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时到现场并解决问题。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：中标人应对招标人的相关管理和使用人员进行必要的技术、操作及维护培训，以满足系统正常运行的需要。

6、交货期：合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。

7、交货及安装地点：安徽工业大学。

8、验收：

8.1招标人和相关部门按照谈判文件和投标文件承诺进行验收。谈判文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付招标人和应由中标人提供的必要文件。

8.3中标人应根据招标人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、电缆、特殊安装工具等备件由中标人提供。
8.5招标人对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。
9、付款方式：详见货物采购合同。

